大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院转运呼吸机紧急采购项目

询价函

各供应商：

为增强防控新冠肺炎疫情的能力和水平，大连市第五人民医院紧急采购转运呼吸机1台，预算9.8万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院转运呼吸机紧急采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| *1 | 气动电控型呼吸机 |
| *2 | 具备中文语音导航和报警功能，开机及出现报警时具备中文语音提示，方便医务人员掌握 |
| *3 | 可一键快速设定新生儿、儿童和成人模式，迅速进入抢救状态 |
| 4 | 屏幕规格 |
| 4.1 | 彩色TFT液晶防晕屏（阳光下可视） |
| 4.2 | 屏幕尺寸≥5.7寸 |
| 4.3 | 分辨率≥640X480像素 |
| 4.4 | 180°视角 |
| *5 | 选配呼吸、负压吸痰、面罩供氧三合一功能 |
| 6 | 可选配呼末二氧化碳监测功能 |
| 6.1 | 采用旁流式CO2监测，有效反馈呼吸治疗效果 |
| 6.2 | 呼末二氧化碳测量范围：0～60mmHg |
| 6.3 | 呼末二氧化碳测量误差：0～38mmHg时±2mmHg ， 39～60mmHg时±5mmHg |
| 7 | 标配便携急救包，可手提、单肩背、可直接悬挂于担架车或病床上 |
| 8 | 控制模式：时间切换、容量控制、压力限制 |
| *9 | 呼吸模式：IPPV、A/C、Spn-CPAP、SIMV、Manual |
| 10 | 主机重量:≤3.5Kg |
| 11 | 工作压力:2.7～6.0bar |
| 12 | 工作环境: |
| 12.1 | 温度范围: -20°C ～ 50°C（存储-40°C -55°C） |
| 12.2 | 湿度: 15% ～ 95% |
| 12.3 | 空气压力: 60kPa ～ 110kPa |
| *13 | 吸呼时间比:9:1到1:9可调（或高于此范围），步进0.1 |
| *14 | 潮气量：0 ～2500ML |
| 15 | 吸入潮气量在50ml～100ml时,误差为±30ml；大于100ml 误差为 ±15% |
| 16 | 最大通气流量:不低于45升/分钟 |
| 17 | 手动供气流量：1～60L/min |
| 18 | 呼吸频率:1～99bpm，误差±1bpm |
| 19 | 氧浓度调节范围：45-100% |
| 20 | 监测指标：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力（峰值压、平均圧、平台压）、时间-压力波形等 |
| 21 | 最大呼吸压力:4 ～ 60mbar可任意设置 |
| 22 | 呼吸机气源连接管道接头规格:外螺纹9/16-18及快插2种 |
| 23 | 呼吸软管接头:外Φ15mm/内Φ20mm |
| *24 | 可充电锂电池，支持热插拔 |
| 24.1 | 电池可在线充电，也可取下后单独充电 |
| 24.2 | 容量: 7.8 Ah, 工作时间:≥10小时。 |
| 24.3 | 电池工作温度-20℃～ 60℃ |
| 24.4 | 电池充电温度5℃～ 40℃ |
| 25 | 呼吸系统顺应性：100 ml/ cmH2O |
| 26 | 患者呼吸阀阻力 |
| 26.1 | 吸气：＜6mbar，当流量为30、60 l/min时 |
| 26.2 | 呼气：＜6mbar，当流量为30、60 l/min时 |
| 26.3 | 应急吸入空气口，＜6mbar，当流量为15、30 l/min时 |
| 27 | 最大送气：在气源压力为4bar且空氧开到最大时，流量传感测得的流量至少 120 l/min（ATPD） |
| 28 | 机械安全阀：100 mbar |
| 29 | 整机功率：≤50VA |
| 30 | 防水保护等级:IPX4 |
| 31 | 已通过美国FDA或欧洲CE认证 |
| 32 | 通过EN1789车载测试认证，有国际认证证书 |

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年3月20日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

- 报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件1）、营业执照、医疗器械注册证、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

- 报价文件须每页加盖公章。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“*”的条款的报价文件为无效文件。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。合同签订之日后，接到我方通知之日起，5个工作日内将产品运至我方指定地点。

五、付款方式

供货方应于货物验收合格后向我方开具发票，财政资金到达我方账户后，我方在30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付合同款。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1. 转运呼吸机技术参数及采购需求响应表

大连市第五人民医院

2020年3月16日

附件1：

转运呼吸机技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 气动电控型呼吸机 |  |
| *2 | 具备中文语音导航和报警功能，开机及出现报警时具备中文语音提示，方便医务人员掌握 |  |
| *3 | 可一键快速设定新生儿、儿童和成人模式，迅速进入抢救状态 |  |
| 4 | 屏幕规格 |  |
| 4.1 | 彩色TFT液晶防晕屏（阳光下可视） |  |
| 4.2 | 屏幕尺寸≥5.7寸 |  |
| 4.3 | 分辨率≥640X480像素 |  |
| 4.4 | 180°视角 |  |
| *5 | 选配呼吸、负压吸痰、面罩供氧三合一功能 |  |
| 6 | 可选配呼末二氧化碳监测功能 |  |
| 6.1 | 采用旁流式CO2监测，有效反馈呼吸治疗效果 |  |
| 6.2 | 呼末二氧化碳测量范围：0～60mmHg |  |
| 6.3 | 呼末二氧化碳测量误差：0～38mmHg时±2mmHg ， 39～60mmHg时±5mmHg |  |
| 7 | 标配便携急救包，可手提、单肩背、可直接悬挂于担架车或病床上 |  |
| 8 | 控制模式：时间切换、容量控制、压力限制 |  |
| *9 | 呼吸模式：IPPV、A/C、Spn-CPAP、SIMV、Manual |  |
| 10 | 主机重量:≤3.5Kg |  |
| 11 | 工作压力:2.7～6.0bar |  |
| 12 | 工作环境: |  |
| 12.1 | 温度范围: -20°C ～ 50°C（存储-40°C -55°C） |  |
| 12.2 | 湿度: 15% ～ 95% |  |
| 12.3 | 空气压力: 60kPa ～ 110kPa |  |
| *13 | 吸呼时间比:9:1到1:9可调（或高于此范围），步进0.1 |  |
| *14 | 潮气量：0 ～2500ML |  |
| 15 | 吸入潮气量在50ml～100ml时,误差为±30ml；大于100ml 误差为 ±15% |  |
| 16 | 最大通气流量:不低于45升/分钟 |  |
| 17 | 手动供气流量：1～60L/min |  |
| 18 | 呼吸频率:1～99bpm，误差±1bpm |  |
| 19 | 氧浓度调节范围：45-100% |  |
| 20 | 监测指标：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力（峰值压、平均圧、平台压）、时间-压力波形等 |  |
| 21 | 最大呼吸压力:4 ～ 60mbar可任意设置 |  |
| 22 | 呼吸机气源连接管道接头规格:外螺纹9/16-18及快插2种 |  |
| 23 | 呼吸软管接头:外Φ15mm/内Φ20mm |  |
| *24 | 可充电锂电池，支持热插拔 |  |
| 24.1 | 电池可在线充电，也可取下后单独充电 |  |
| 24.2 | 容量: 7.8 Ah, 工作时间:≥10小时。 |  |
| 24.3 | 电池工作温度-20℃～ 60℃ |  |
| 24.4 | 电池充电温度5℃～ 40℃ |  |
| 25 | 呼吸系统顺应性：100 ml/ cmH2O |  |
| 26 | 患者呼吸阀阻力 |  |
| 26.1 | 吸气：＜6mbar，当流量为30、60 l/min时 |  |
| 26.2 | 呼气：＜6mbar，当流量为30、60 l/min时 |  |
| 26.3 | 应急吸入空气口，＜6mbar，当流量为15、30 l/min时 |  |
| 27 | 最大送气：在气源压力为4bar且空氧开到最大时，流量传感测得的流量至少 120 l/min（ATPD） |  |
| 28 | 机械安全阀：100 mbar |  |
| 29 | 整机功率：≤50VA |  |
| 30 | 防水保护等级:IPX4 |  |
| 31 | 已通过美国FDA或欧洲CE认证 |  |
| 32 | 通过EN1789车载测试认证，有国际认证证书 |  |