大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院血气分析仪和试剂紧急采购

项目询价函

各供应商：

为增强防控新冠肺炎疫情的能力和水平，大连市第五人民医院紧急采购血气分析仪1台，预算25万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院血气分析仪紧急采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

| 序号 |  | 技术参数及要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量参数范围 |  |  |  |  | 测量单位 |
| 1.1 |  | pH |  | 6.3-8.0 |  | (PH units) |
| 1.2 |  | p CO2 |  | 5-250 |  | mmHg |
| 1.3 |  | p O2 |  | 0-800 |  | mmHg |
| 1.4 |  | cK+ |  | 0.5-25 |  | mmol/L |
| 1.5 |  | cNa+ |  | 7-350 |  | mmol/L |
| 1.6 |  | cCa2+ |  | 0.20-9.99 |  | mmol/L |
| 1.7 |  | cCl- |  | 7-350 |  | mmol/L |
| 1.8 |  | cGlu |  | 0.0-60 |  | mmol/L |
| 1.9 |  | cLac |  | 0.0-31 |  | mmol/L |
| 1.10 |  | ctBil |  | 0-1000 |  | umol/L |
| 1.11 |  | ctHb |  | 0.00-27.7 |  | g/dL |
| 1.12 |  | s O2 |  | 0.0-100.0 |  | % |
| 1.13 |  | F O2Hb |  | 0.0-100.0 |  | % |
| 1.14 |  | FCOHb |  | 0.0-100.0 |  | % |
| 1.15 |  | FMetHb |  | 0.0-100.0 |  | % |
| 1.16 |  | FHHb |  | 0.0-100.0 |  | % |
| 1.17 |  | FHbF |  | 0.0-100.0 |  | % |
| 2 | 测量项目要求 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 各参数可根据临床需求自定义灵活组合，在不需要进行某项测试的操作或某项测试发生故障时可关闭，不影响其它指标测定并提供酸碱平衡图 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 测量速度： |  |  |  |  |
| *2.2.1 |  | 每份标本进样后:≤35秒内完成测定全部参数并打印报告 |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | 循环时间:60秒 |  |  |  |  |
| 3 | 计算项目（包括下列参数） |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | pH(T) | 6.3.1 |  | pH(T) |  |
| 3.2 |  | pCO2(T) | 6.3.2 |  | pCO2(T) |  |
| 3.3 |  | cHCO3–(P) | 6.3.3 |  | cHCO3–(P) |  |
| 3.4 |  | cHCO3–(P,st) | 6.3.4 |  | cHCO3–(P,st) |  |
| 3.5 |  | p50(T) | 6.3.5 |  | p50(T) |  |
| 3.6 |  | p50(st) | 6.3.6 |  | p50(st) |  |
| 3.7 |  | pO2(a/A,T) | 6.3.7 |  | pO2(a/A,T) |  |
| 3.8 |  | Anion Gap(k+) | 6.3.8 |  | Anion Gap(k+) |  |
| 3.9 |  | pO2(x) or px | 6.3.9 |  | pO2(x) or px |  |
| 3.10 |  | BO2 | 6.3.10 |  | BO2 |  |
| 3.11 |  | RI | 6.3.11 |  | RI |  |
| 3.12 |  | Qx | 6.3.12 |  | Qx |  |
| 3.13 |  | sO2 | 6.3.13 |  | sO2 |  |
| 3.14 |  | pO2(a/A) | 6.3.14 |  | pO2(a/A) |  |
| 3.15 |  | ctO2(a-v– ) | 6.3.15 |  | ctO2(a-v– ) |  |
| 3.16 |  | pO2(A) | 6.3.16 |  | pO2(A) |  |
| 4 | 操作参数 |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 标本用量：≤65µl |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 具有自动混匀功能 |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 具有无需适配器可完成注射器、毛细管和安瓿进样功能 |  |  |  |  |
| 4.4 |  | 具有全自动定标功能 |  |  |  |  |
| 4.5 |  | 具有气体定标功能 |  |  |  |  |
| 4.6 |  | 定标间隔： |  |  |  |  |
| 4.6.1 |  | 具有全定标和单独定标可选择，间隔可选功能 |  |  |  |  |
| 4.6.2 |  | 自动定标最大间隔:≥4小时 |  |  |  |  |
| *4.7 |  | 耗材形式： |  |  |  |  |
| *4.7.1 |  | 卡包分离式耗材 |  |  |  |  |
| *4.7.2 |  | 上机使用寿命:≥30天 |  |  |  |  |
| *4.8 |  | 质控： |  |  |  |  |
| *4.8.1 |  | 具有内置手动及全自动质控控制功能 |  |  |  |  |
| *4.8.2 |  | 具有原厂专业质控品，Levey Jennings质控图表功能 |  |  |  |  |
| *4.8.3 |  | 具有自动质控温度校正功能 |  |  |  |  |
| 4.9 |  | 内置计算机： |  |  |  |  |
| 4.9.1 |  | 具有WINDOWS XP 操作系统 |  |  |  |  |
| 4.9.2 |  | 显示器：≥8.4" 具有彩色液晶触摸屏幕，中文界面功能 |  |  |  |  |
| 4.9.3 |  | 热敏打印机：≥110mm宽幅 |  |  |  |  |
| 4.9.4 |  | 具有内置整合条形码扫描功能 |  |  |  |  |
| 4.9.5 |  | 具有3个USB接口，鼠标接口,键盘接口,串行端口（RS232）,RJ45以太网接口功能 |  |  |  |  |
| 4.10 |  | 网络系统及配套软件(可选) |  |  |  |  |
| 4.11 |  | 具有显示连接的分析仪实时状态，实时状态报警功能 |  |  |  |  |
| 4.12 |  | 具有可远程控制分析仪器功能 |  |  |  |  |
| 4.13 |  | 具有分级多用户安全管理功能，数据管理，统计功能 |  |  |  |  |
| 4.14 |  | 电气要求：100V/240V， 50/60 Hz |  |  |  |  |
| 4.15 |  | 内置电池支持：≥10个样本检测 |  |  |  |  |
| 4.16 |  | 维修服务: 2小时响应维修服务，24小时内工程师到达现场 |  |  |  |  |
| 5 | 安装及培训：生产厂家的工程师负责安装，调试及技术培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 配置中文电脑、打印机一套，所供设备须与现有LIS系统无缝对接，并承担专业接口费用，可实现数据双向通讯功能。 |  |  |  |  |  |

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年3月20日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

- 报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件1）、营业执照、医疗器械注册证、生产厂家授权、产品彩页（必须）。

- 报价文件须每页加盖公章。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“*”的条款的报价文件为无效文件。

5.产品彩页与技术响应表不一致以彩页为准。

四、试剂要求

1.供货方在报价同时上报专机专用试剂价格，专机专用试剂须包含质控品和消耗卫材品种，如报价表中未列出质控品和消耗卫材品种，视为质控品和消耗卫材可免费提供。

2. 试剂报价格式详见试剂报价表（附件2）

3. 试剂报价（不含质控品和消耗卫材）平均成本不得超过39%。

五、确定中标及合同签订

1.本次采购以满足采购需求且报价（设备报价+试剂报价）最低的原则确定中标单位。合同签订后接到我方通知之日起5个工作日内将产品运至我方指定地点。

2.试剂报价由采购评审小组根据检验工作量现场计算，公式为试剂报价=（每人份试剂平均成本*工作量）*5年

六、付款方式

供货方应于货物验收合格后向我方开具发票，财政资金到达我方账户后，我方在30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付90%合同款，本合同价款的10%为质保金，质保期壹年，质保期内产品无任何质量问题，在质保期结束后，我方于30个工作日内将质保金一次性无息支付给供货方。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1. 血气分析仪技术参数及采购需求响应表

2. 试剂报价表

大连市第五人民医院

2020年3月16日

附件1：

血气分析仪技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 |  |  | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量参数范围 |  | 测量单位 |  |
| 1.1 | pH | 6.3-8.0 | (PH units) |  |
| 1.2 | p CO2 | 5-250 | mmHg |  |
| 1.3 | p O2 | 0-800 | mmHg |  |
| 1.4 | cK+ | 0.5-25 | mmol/L |  |
| 1.5 | cNa+ | 7-350 | mmol/L |  |
| 1.6 | cCa2+ | 0.20-9.99 | mmol/L |  |
| 1.7 | cCl- | 7-350 | mmol/L |  |
| 1.8 | cGlu | 0.0-60 | mmol/L |  |
| 1.9 | cLac | 0.0-31 | mmol/L |  |
| 1.10 | ctBil | 0-1000 | umol/L |  |
| 1.11 | ctHb | 0.00-27.7 | g/dL |  |
| 1.12 | s O2 | 0.0-100.0 | % |  |
| 1.13 | F O2Hb | 0.0-100.0 | % |  |
| 1.14 | FCOHb | 0.0-100.0 | % |  |
| 1.15 | FMetHb | 0.0-100.0 | % |  |
| 1.16 | FHHb | 0.0-100.0 | % |  |
| 1.17 | FHbF | 0.0-100.0 | % |  |
| 2 | 测量项目要求 |  |  |  |
| 2.1 | 各参数可根据临床需求自定义灵活组合，在不需要进行某项测试的操作或某项测试发生故障时可关闭，不影响其它指标测定并提供酸碱平衡图 |  |  |  |
| 2.2 | 测量速度： |  |  |  |
| *2.2.1 | 每份标本进样后:≤35秒内完成测定全部参数并打印报告 |  |  |  |
| 2.2.2 | 循环时间:60秒 |  |  |  |
| 3 | 计算项目（包括下列参数） |  |  |  |
| 3.1 | pH(T) | 6.3.1 | pH(T) |  |
| 3.2 | pCO2(T) | 6.3.2 | pCO2(T) |  |
| 3.3 | cHCO3–(P) | 6.3.3 | cHCO3–(P) |  |
| 3.4 | cHCO3–(P,st) | 6.3.4 | cHCO3–(P,st) |  |
| 3.5 | p50(T) | 6.3.5 | p50(T) |  |
| 3.6 | p50(st) | 6.3.6 | p50(st) |  |
| 3.7 | pO2(a/A,T) | 6.3.7 | pO2(a/A,T) |  |
| 3.8 | Anion Gap(k+) | 6.3.8 | Anion Gap(k+) |  |
| 3.9 | pO2(x) or px | 6.3.9 | pO2(x) or px |  |
| 3.10 | BO2 | 6.3.10 | BO2 |  |
| 3.11 | RI | 6.3.11 | RI |  |
| 3.12 | Qx | 6.3.12 | Qx |  |
| 3.13 | sO2 | 6.3.13 | sO2 |  |
| 3.14 | pO2(a/A) | 6.3.14 | pO2(a/A) |  |
| 3.15 | ctO2(a-v– ) | 6.3.15 | ctO2(a-v– ) |  |
| 3.16 | pO2(A) | 6.3.16 | pO2(A) |  |
| 4 | 操作参数 |  |  |  |
| 4.1 | 标本用量：≤65µl |  |  |  |
| 4.2 | 具有自动混匀功能 |  |  |  |
| 4.3 | 具有无需适配器可完成注射器、毛细管和安瓿进样功能 |  |  |  |
| 4.4 | 具有全自动定标功能 |  |  |  |
| 4.5 | 具有气体定标功能 |  |  |  |
| 4.6 | 定标间隔： |  |  |  |
| 4.6.1 | 具有全定标和单独定标可选择，间隔可选功能 |  |  |  |
| 4.6.2 | 自动定标最大间隔:≥4小时 |  |  |  |
| *4.7 | 耗材形式： |  |  |  |
| *4.7.1 | 卡包分离式耗材 |  |  |  |
| *4.7.2 | 上机使用寿命:≥30天 |  |  |  |
| *4.8 | 质控： |  |  |  |
| *4.8.1 | 具有内置手动及全自动质控控制功能 |  |  |  |
| *4.8.2 | 具有原厂专业质控品，Levey Jennings质控图表功能 |  |  |  |
| *4.8.3 | 具有自动质控温度校正功能 |  |  |  |
| 4.9 | 内置计算机： |  |  |  |
| 4.9.1 | 具有WINDOWS XP 操作系统 |  |  |  |
| 4.9.2 | 显示器：≥8.4" 具有彩色液晶触摸屏幕，中文界面功能 |  |  |  |
| 4.9.3 | 热敏打印机：≥110mm宽幅 |  |  |  |
| 4.9.4 | 具有内置整合条形码扫描功能 |  |  |  |
| 4.9.5 | 具有3个USB接口，鼠标接口,键盘接口,串行端口（RS232）,RJ45以太网接口功能 |  |  |  |
| 4.10 | 网络系统及配套软件(可选) |  |  |  |
| 4.11 | 具有显示连接的分析仪实时状态，实时状态报警功能 |  |  |  |
| 4.12 | 具有可远程控制分析仪器功能 |  |  |  |
| 4.13 | 具有分级多用户安全管理功能，数据管理，统计功能 |  |  |  |
| 4.14 | 电气要求：100V/240V， 50/60 Hz |  |  |  |
| 4.15 | 内置电池支持：≥10个样本检测 |  |  |  |
| 4.16 | 维修服务: 2小时响应维修服务，24小时内工程师到达现场 |  |  |  |
| 5 | 安装及培训：生产厂家的工程师负责安装，调试及技术培训 |  |  |  |
| 6 | 配置中文电脑、打印机一套，所供设备须与现有LIS系统无缝对接，并承担专业接口费用，可实现数据双向通讯功能。 |  |  |  |

附件2：

试剂报价表

| 产品名称 | 规格 | 单位 | 注册证号 | 生产企业 | 报价（元） | 收费标准 | 每人份报价/元 | 成本比（每人份报价/收费标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：