大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院荧光定量PCR仪紧急采购

项目询价函

各供应商：

为提升新冠病毒检测能力和水平，大连市第五人民医院紧急采购荧光定量PCR仪1套，预算60.0万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院荧光定量PCR仪紧急采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

（一）配置要求

1.包括仪器主机、电脑、软件，能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 原理的高成功率SNP分析和熔点曲线分析。

*2.整机采用一体化设计，仪器运行采集荧光时，内部系统无需移动。

（二）技术规格

1.热循环系统

*（1）96孔通量，加热冷却方式为Peltier半导体控温，可以升级至快速模式（40分钟内完成常规96孔板的扩增与检验）或者升级 HRM 模块；

（2）温度范围4-99.9℃；

（3）反应体积为20-100uL。

2.光学检测系统

*（1）激发光源为卤钨灯或氙气灯，使用寿命≥2000小时，配备时间监测及自我诊断程序；

*（2）检测器为CCD，实时动态检测整体成像，96个样本成像时间差小于0.01s；

*（3）五个荧光通道，带五组激发光与发射光滤光片，可同时检测五种荧光。无需额外购买滤光片，即可准确使用FAM™/SYBR® Green、VIC®/JOE™、NED™/TAMRA™/CY3™、ROX™/Texas Red®与CY5™染料；

（4）检测性能：能检测到单个拷贝数的模板，线性范围在109以上；能有效分辨5000和10000拷贝数差异模板，置信度不低于99.7%。

3.软件系统

（1）能进行绝对和相对定量，可自动进行数据分析，比对，作图；可同时导入无限个样品板数据进行综合分析；

（2）使用多组分算法，用于在多色荧光检测中去除不同荧光光谱之间的干扰；软件支持ROX荧光校正去除加样误差；

（3）软件具有Troubleshooting Flag功能，可自动诊断和发现有问题的实验数据；

（4）提供正版Primer Express引物探针软件，可用于PCR引物、巢式PCR引物、多重PCR引物、RT-PCR引物的设计和自动测试。

4.耗材

*试剂耗材开放，可适用0.2ml单管、0.2ml8联管和0.2ml96孔板等耗材。

（三）资质证明

有医疗器械注册证，且在国家药品监督管理局认可的有效期之内。

（四）配套设备

所供设备须与我方LIS系统无缝对接，并承担专业接口费用，可实现数据双向通讯功能。除主机标配电脑外，另外免费配置中文电脑、打印机一套。

（五）电脑、打印机技术参数

1.显示器

（1）尺寸：≥23英寸；

（2）接口：VGA1个HDMI1个；

（3）其它接口音频输出；

（4）显示：最佳分辨率1920×1080；刷新率60Hz；

（5）内置音箱无；

（6）HDCP功能支持；

（7）LED背光支持。

2. 电脑主机

（1）处理器：Intel i5；

（2）内存容量：8G；

（3）硬盘容量：(120GB-128GB)SSD；

（4）显卡：集成显卡；

（5）系统：Windows 7或10；

（6）电脑形态：迷你机；

（7）机箱大小：10L以下。

3. 打印机

（1）主体：幅面：A4；

（2）功能：打印；

（3）耗材类型：一体式硒鼓；

（4）打印机类型：黑白打印机；

（5）接口：高速USB 2.0端口；

（6）系统参数：支持Windows 系统(32-bit/64-bit)；

（7）打印功能：分辨率高达600x600x2dpi(有效输出精度为1200dpi)；打印介质重量60至163克/平方米。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年6月18日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件）、营业执照、医疗器械注册证、生产厂家授权书、产品彩页（必须）。

2.报价文件须每页加盖公章并密封。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“*”的条款的报价文件为无效文件。

5.技术响应表与产品彩页不一致时，以产品彩页为准。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且设备价格最低的原则确定中标单位。最终报价即为成交价格。供方接到我方书面送货通知之日起，60个日历日内将产品运至我方指定地点。

五、付款方式

供方货到安装、调试完毕经我方最终验收合格，在接到我方采购办通知后，供方在15个工作日内向我方开具全款增值税普通发票，我方收到发票后在30个工作日内以支票或电汇方式向供方支付合同价款的百分之九十。本合同价款的百分之十为质保金，质保期壹年，质保期内供方所提供产品无任何质量问题的，我方于质保期满后30个工作日内无息支付给供方。

六、其它要求

质量标准：依据采购文件、合同约定，如果双方对采购文件、合同约定的质量标准产生分歧按照国家标准执行。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：荧光定量PCR仪技术参数及采购需求响应表

大连市第五人民医院

2020年6月12日

附件：

荧光定量PCR仪技术参数及采购需求响应表

| 技术参数及采购需求 |  | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 配置要求 |  |
| 1 | 包括仪器主机、电脑、软件，能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 原理的高成功率SNP分析和熔点曲线分析。 |  |
| *2 | 整机采用一体化设计，仪器运行采集荧光时，内部系统无需移动 |  |
| 二 | 技术规格 |  |
| （一） | 热循环系统 |  |
| *1 | 96孔通量，加热冷却方式为Peltier半导体控温，可以升级至快速模式（40分钟内完成常规96孔板的扩增与检验）或者升级 HRM 模块 |  |
| 2 | 温度范围4-99.9℃ |  |
| 3 | 反应体积为20-100uL |  |
| （二） | 光学检测系统 |  |
| *1 | 激发光源为卤钨灯或氙气灯，使用寿命≥2000小时，配备时间监测及自我诊断程序 |  |
| *2 | 检测器为CCD，实时动态检测整体成像，96个样本成像时间差小于0.01s |  |
| *3 | 五个荧光通道，带五组激发光与发射光滤光片，可同时检测五种荧光。无需额外购买滤光片，即可准确使用FAM™/SYBR® Green、VIC®/JOE™、NED™/TAMRA™/CY3™、ROX™/Texas Red®与CY5™染料 |  |
| 4 | 检测性能：能检测到单个拷贝数的模板，线性范围在109以上；能有效分辨5000和10000拷贝数差异模板，置信度不低于99.7% |  |
| （三） | 软件系统 |  |
| 1 | 能进行绝对和相对定量，可自动进行数据分析，比对，作图；可同时导入无限个样品板数据进行综合分析 |  |
| 2 | 使用多组分算法，用于在多色荧光检测中去除不同荧光光谱之间的干扰；软件支持ROX荧光校正去除加样误差 |  |
| 3 | 软件具有Troubleshooting Flag功能，可自动诊断和发现有问题的实验数据 |  |
| 4 | 提供正版Primer Express引物探针软件，可用于PCR引物、巢式PCR引物、多重PCR引物、RT-PCR引物的设计和自动测试 |  |
| （四） | 耗材 |  |
| * | 试剂耗材开放，可适用0.2ml单管、0.2ml8联管和0.2ml96孔板等耗材 |  |
| 三 | 资质证明 |  |
|  | 有医疗器械注册证，且在国家药品监督管理局认可的有效期之内 |  |
| 四 | 配套设备 |  |
|  | 所供设备须与我方LIS系统无缝对接，并承担专业接口费用，可实现数据双向通讯功能。除主机标配电脑外，另外免费配置中文电脑、打印机一套 |  |
| 五 | 电脑、打印机技术参数 |  |
| （一） | 显示器 |  |
| 1 | 尺寸：≥23英寸 |  |
| 2 | 接口：VGA1个HDMI1个 |  |
| 3 | 其它接口音频输出 |  |
| 4 | 显示：最佳分辨率1920×1080；刷新率60Hz |  |
| 5 | 内置音箱无 |  |
| 6 | HDCP功能支持 |  |
| 7 | LED背光支持 |  |
| （二） | 电脑主机 |  |
| 1 | 处理器：Intel i5 |  |
| 2 | 内存容量：8G |  |
| 3 | 硬盘容量：(120GB-128GB)SSD |  |
| 4 | 显卡：集成显卡 |  |
| 5 | 系统：Windows 7或10 |  |
| 6 | 电脑形态：迷你机 |  |
| 7 | 机箱大小：10L以下 |  |
| （三） | 打印机 |  |
| 1 | 主体：幅面：A4 |  |
| 2 | 功能：打印 |  |
| 3 | 耗材类型：一体式硒鼓 |  |
| 4 | 打印机类型：黑白打印机 |  |
| 5 | 接口：高速USB 2.0端口 |  |
| 6 | 系统参数：支持Windows 系统(32-bit/64-bit) |  |
| 7 | 打印功能：分辨率高达600x600x2dpi(有效输出精度为1200dpi)；打印介质重量60至163克/平方米 |  |