大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院高频手术系统采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购高频手术系统，预算10万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院高频手术系统采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

高频手术系统，数量一台，技术参数：

1.基础功能：

1.1具备切割控制系统及功率峰值补尝系统；

1.2具备硬件和软件升级功能；

1.3具有远程诊断功能：能自动存储错误代码，显示错误信息；

★1.4工作频率≤350KHz；

1.5可存储程序≥8组；

★1.6操作界面可选择中文，英文等多国语言；

★1.7可以升级氩气功能，氩气最大峰值电压≤4300伏；

2.单极模块功能：

2.1最大切割输出功率≤300W，最大电凝输出功率≤200W；

2.2单极切割模式≥3种；

2.3单极电凝模式≥4种；

3.双极模块功能：

3.1最大电凝输出功率≤120Ｗ；

3.2双极电凝模式具备自动启动和自动停止功能；

3.3具备双极电切功能；

4.中性电极安全系统：

4.1可兼容单片式、双片式中性电极；

★4.2当选择双片式中性电极时，显示人体接触电阻最小值≥20Ω，最大值≤120Ω；

4.3具备动态监测功能。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2024年5月27日8:00前送至大连市第五人民医院F座307采购办，逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之相关规定。

2.投标文件中应包含《大连市第五人民医院高频手术系统采购项目报价表》（附件1）、《大连市第五人民医院高频手术系统采购项目响应表》（附件2）、《信用承诺书》（附件3）、营业执照、产品彩页（非必须）等。

3.本项目的特定资格要求：投标人为生产厂商的须具有有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产企业备案凭证》；投标人为代理商的须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

4.如果投标文件中的报价单的设备属于医疗器械的，则设备名称、型号、规格等信息须与医疗器械注册证（医疗器械备案凭证）的名称、型号、规格等信息保持一致，如二者不一致，则视为无效投标。

5.我方与中标方所签订合同中的医疗设备的标牌（铭牌）名称、规格、型号等信息须与医疗器械注册证（医疗器械备案凭证）的名称、型号、规格等信息保持一致；非医疗设备的名称、规格、型号等信息须与设备标牌（铭牌）名称、型号、规格等信息保持一致。因名称、规格、型号等信息不一致，导致的设备验收不通过的风险，由中标方承担。

6.未响应“★”的条款的投标文件视为无效文件。

7.投标文件封面须注明投标项目名称、投标单位名称、联系人姓名及联系方式，投标文件每页须加盖公章并密封完好。

8.投标人参加我方采购项目时，基本资格条件采取“信用承诺制”，投标人提供《信用承诺书》（附件3）即可参加采购活动，在投标（响应）文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料，应依法承担相应的法律责任。投标人须在《信用承诺书》上签字并盖章，一份放入投标文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

投标人可自行选择是否提供《信用承诺书》，若不提供，请登录国家企业信用信息公示系统，将包括但不限于投标人的基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息等内容打印并盖章，一份放入报价文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

1.付款：乙方货到安装、调试完毕经甲方最终验收合格后，甲方收到发票后在60日内以支票或电汇方式向乙方支付合同价款的百分之百。

2.发票的开具：乙方货到安装、调试完毕经甲方最终验收合格后，乙方在15个工作日内向甲方开具全款增值税普通发票。

六、其它要求

1.验收方式：我方组织院内验收组进行最终验收。

★2.交货期：合同签订之日起30个工作日内。

★3.交货地点：我方指定地点。

★4.质保期：货物质保期为1年（自产品最终验收合格之日起算）。

5.质量标准：依据采购文件、本合同约定，如果双方对采购文件、本合同约定的质量标准产生分歧按照国家标准和行业标准执行，产品的质量标准包括产品性能标准、安全标准、可靠性标准、环境标准和法规标准等。测量精度、分辨率、测量范围、稳定性、响应时间、仪器的电气安全、机械安全、防护措施、辐射安全都需要完全符合甲方要求。

6.开评标时，投标单位法人或授权代表可到开评标现场，对本单位投标文件密封性及我方开标合法合规性进行确认，确认无误后，须在《大连市第五人民医院高频手术系统采购项目开标现场确认表》（附件3）上签字。如因故不能到场，投标单位须填写《关于无法参加大连市第五人民医院高频手术系统采购项目开标的声明函》（简称《声明函》）（附件4），并于接到我方开评标通知之日起1个工作日内将加盖公章的《声明函》扫描件通过邮件（dlwycgb@126.com）发送至我方联系人，3个工作日内将加盖公章的《声明函》纸质版原件直接送达或邮寄送达至我方联系人，逾期发送或未送达《声明函》，则视为投标单位默认投标文件密封性完好且对我方开标合法合规性无异议。

七、联系方式

联系人：王智豪、张建鹏

联系电话：0411-81880147、0411-81880166

地址：大连市沙河口区黄河路890号，大连市第五人民医院F座307室

附件：1. 大连市第五人民医院高频手术系统采购项目报价表

2. 大连市第五人民医院高频手术系统采购项目响应表

3.信用承诺书

4. 大连市第五人民医院高频手术系统采购项目开标现场确认表

5.关于无法参加大连市第五人民医院高频手术系统采购项目开标的声明函

大连市第五人民医院

2024年5月21日

附件1

大连市第五人民医院高频手术系统

采购项目报价表

| 序号 | 货物名称 | 医疗器械注册证 （医疗器械备案凭证）产品名称 | 品牌 | 型号、 规格 | 投标单价 （元） | 数量（台） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格系用人民币表示，单位：元，保留小数点后两位，按四舍五入原则。

公司名（公章）：

2024年  月  日

附件2

大连市第五人民医院高频手术系统

采购项目响应表

| 序号 | 需求 | 是否响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础功能 |  |  |
| 1.1 | 具备切割控制系统及功率峰值补尝系统 |  |  |
| 1.2 | 具备硬件和软件升级功能 |  |  |
| 1.3 | 具有远程诊断功能：能自动存储错误代码，显示错误信息 |  |  |
| ★1.4 | 工作频率≤350KHz |  |  |
| 1.5 | 可存储程序≥8组 |  |  |
| ★1.6 | 操作界面可选择中文，英文等多国语言 |  |  |
| ★1.7 | 可以升级氩气功能，氩气最大峰值电压≤4300伏 |  |  |
| 2 | 单极模块功能 |  |  |
| 2.1 | 最大切割输出功率≤300W，最大电凝输出功率≤200W |  |  |
| 2.2 | 单极切割模式≥3种 |  |  |
| 2.3 | 单极电凝模式≥4种 |  |  |
| 3 | 双极模块功能 |  |  |
| 3.1 | 最大电凝输出功率≤120Ｗ |  |  |
| 3.2 | 双极电凝模式具备自动启动和自动停止功能 |  |  |
| 3.3 | 具备双极电切功能 |  |  |
| 4 | 中性电极安全系统 |  |  |
| 4.1 | 可兼容单片式、双片式中性电极 |  |  |
| ★4.2 | 当选择双片式中性电极时，显示人体接触电阻最小值≥20Ω，最大值≤120Ω |  |  |
| 4.3 | 具备动态监测功能 |  |  |
| ★5 | 交货期：合同签订之日起30个工作日内 |  |  |
| ★6 | 交货地点：大连市第五人民医院指定地点 |  |  |
| ★7 | 质保期：货物质保期为1年（自产品最终验收合格之日起算） |  |  |

注：（1）是否响应由投标人填写；

（2）偏离说明由投标人填写是否有偏离，如有作出文字说明。

投标单位（盖章）：

日    期：2024年  月  日

附件3

信用承诺书

致：大连市第五人民医院

我单位在参与大连市第五人民医院高频手术系统采购项目采购活动中，自愿作出承诺：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求，我单位符合以下条件：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料的法律责任。

承诺供应商（公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日   期：2024年  月  日

说明：投标单位可自行选择是否提供本承诺书，若不提供，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及询价函资格要求提供相应的证明材料。

附件4

大连市第五人民医院高频手术系统采购项目开标现场确认表

| 序号 | 投标单位 | 投标文件是否密封完好 （是√/否×） | 开标是否合法合规 （是√/否×） | 投标单位法人或 授权代表签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表用于大连市第五人民医院询价采购项目现场开标前投标文件的密封性及开标合法合规性确认

2024年  月  日

附件5

关于无法参加大连市第五人民医院高频手术系统采购项目开标的声明函

大连市第五人民医院：

贵院定于2024年  月  日  时  分在机关综合楼（F座）六楼第     会议室对大连市第五人民医院高频手术系统采购项目进行开评标，我公司因故无法派人到场，我公司郑重声明，对项目开标时投标文件的密封性予以认可，对项目开标过程无异议。

联系人：        ，联系电话：            。

投标单位（盖章）：

日    期：2024年  月  日